Załącznik Nr 2

| …………………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) |  |  |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Dane techniczne oferowanego sprzętu

(Znak sprawy: RCZ_1.2/8/2018)

Część I zamówienia

Niniejszy załącznik stanowi jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zaoferowany przez Wykonawcę półautomatyczny zestaw do badania uwalniana substancji leczniczych z różnych postaci leków metodą przepływową musi spełniać minimalne wymagania postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego” oraz zostać dostarczony na warunkach określonych poniżej. Wykonawca w kolumnie „Dane techniczne oferowanej aparatury badawczej” winien odnieść się do każdego z wymagań minimalnych postawionych przez Zamawiającego w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego”. Wykonawca określa też producenta/model oferowanego urządzenia.

Część I - Półautomatyczny zestaw do badania uwalniana substancji leczniczych z różnych postaci leków metodą przepływową w unikalnej konfiguracji.

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Dane techniczne oferowanej aparatury badawczej |
| --- | --- |
| Charakterystyka: Aparat przepływowy (USP 4), zgodny z wymaganiami najnowszych wydań Farmakopei Amerykańskiej i Europejskiej, w konfiguracji pozwalającej prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad jak największą ilością różnych postaci leku. Aparat powinien spełniać m. in. następujące wymagania: zawierać komory przepływowe dostosowane do badania: tabletek i kapsułek twardych (o średnicy 12 i 22,6 mm; po 14 szt.), kapsułek miękkich i czopków (14 szt.), proszków, granulatów i peletek (14 szt.), umożliwiać badanie uwalniania z żeli, kremów i maści - wkłady (pojemniki) o objętościach 400, 800 i 1200 µl dedykowane do badania produktów półstałych – po 7 szt. oraz akcesoria do wycinania membran i do montażu wkładów w komorach przepływowych, nanocząstek (głowice filtracyjne do komór 22,6 mm umożliwiające montaż worków dializacyjnych typu „Float-A-Lyzer”– 7 szt.); wyjmowany zbiornik łaźni wodnej o pojemności 8L; firmware umożliwiający programowanie metod jak również sterowanie elementami zestawu (aparat do uwalniania, pompa, kolektor frakcji, zawory) przy pomocy klawiatury i wyświetlacza aparatu do uwalniania; składać się 7-dmio stanowiskowego bloku pomiarowego z komorami przepływowymi montowanymi jednocześnie; automatyczne otwieranie oraz zamykanie 7 komór przepływowych sterowane przez oprogramowanie lub firmware; system zintegrowanego termostatowania komór w minimalnym zakresie temperatur od temperatury pokojowej + 5°C do 45°C z dokładnością +/- 0,5°C; kontrola temperatury płynu do uwalniania na wlocie do minimum jednej komory; posiadać system bezpieczeństwa sygnalizujący ciśnienie zwrotne dla każdej komory indywidualnie; posiadać pokrywę zabezpieczającą 7-dmio stanowiskowy blok pomiarowy z komorami podczas pracy aparatu; zapewniać możliwość pracy w układzie otwartym z rezerwuarami płynu uwalniania o objętościach 5, 10, 25 i 60l i mieszadłem magnetycznym do objętości 150 litrów płynu z wbudowanym analogowym regulatorem obrotów w zakresie od 100 do 1000 obr./min., posiadać kolektor frakcji z modułem umożliwiającym pobieranie próbek o objętości min. 60 ml, posiadać możliwość podłączenia spektrofotometru w systemie on-line; zapewniać możliwość pracy w układzie zamkniętym z wielostanowiskowym mieszadłem grzewczym dla rezerwuarów płynów akceptorowych o objętości do 500 ml (np. 100, 250 i 500ml), jak i czterema jednostanowiskowymi mieszadłami grzewczymi dla rezerwuarów płynu o objętości do 20000 ml (np. na butelki o objętościach 1000, 2000 i 5000ml), kolektorem frakcji z modułem strzykawkowym wyposażonym w funkcję automatycznego płukania przed każdym pobraniem próbki do analizy HPLC (od 100 µl do 2 ml), jak i do badań spektrofotometrycznych (objętości do 15 ml), z możliwością podłączenia spektrofotometru w systemie on-line; w układzie zamkniętym powinien zapewniać możliwość pracy z małymi (od 15 do 50 ml) jak i z dużymi objętościami płynu akceptorowego (do 20 000 ml); w zestawie zestawy butelek ze szkła borokrzemowego przezroczystego i oranżowego o objętości o 50 do 5000 ml z nakrętkami umożliwiającymi włączenie do obwodu zamkniętego i podłączenie do kolektora frakcji; posiadać możliwość podłączenia spektrofotometru w systemie on-line/off-line zarówno w układzie otwartym jak i zamkniętym; posiadać w wyposażeniu zestaw akcesoriów umożliwiający zastosowanie różnych komór i wkładów w systemie otwartym i zamkniętym w trybie on/off line (blok zaworów do automatycznej zmiany płynu akceptorowego w trakcie analizy (wymiana minimum do 4 różnych płynów), wkłady filtrujące, głowice filtrów, filtry, uchwyty, urządzenia do uchwytów, przewody, szklane i rubinowe kuleczki, łyżeczki dozujące, okablowanie, stojaki do kolektora frakcji na probówki i fiolki do HPLC, itp.); posiadać możliwość podłączenia drukarki pozwalającej na bezpośredni wydruk z poziomu firmware raportu zawierającego długość trwania analizy, statystykę temperaturową, czasy i objętości punktów próbkowania. Pompa 7-kanałowa wyposażona w: tłoki ceramiczne; indywidualną regulację przepływów na każdy kanał; minimalny zakres przepływu od 1,5 ml/min do 35 ml/min; dokładność przepływu w zakresie: 2,0 ml/min – 3,9 ml/min: ≤ ± 4 %, 4,0 ml/min – 7,9 ml/min: ≤ ± 3 %, 8,0 ml/min – 35 ml/min: ≤ ± 2 %, kontrolę z poziomu firmware pompy lub aparatu przepływowego; możliwość podłączenia automatycznej stacji do kalibracji pompy i przeprowadzenia automatycznej walidacji przepływu; zapewniająca pracę ze wszystkimi typami komór ze stałym przepływem płynu akceptorowego, bez względu na opory stawiane przez komory wraz z osprzętem i filtrami; w układzie otwartym pompa musi umożliwiać zmianę płynu w trakcie analizy; podczas automatycznej zmiany płynu akceptorowego powinien następować proces wykrywania i usuwania pęcherzyków powietrza z płynu akceptorowego. Automatyczna stacja do kalibracji pompy (kalibracja szybkości przepływu) wraz z przenośną wagą precyzyjną (nośność 6200 g, odczyt 0,1 g, złącze RS232) i drukarką igłową. Mobilne urządzenie do podgrzewania i odgazowania płynu akceptorowego przed rozpoczęciem testów uwalniania, spełniające następujące wymagania: możliwość regulowania temperatury w zakresie 30 - 40°C ± 0,2°C; czas przygotowania płynu: od 10 do 20 min.; objętość przygotowanego płynu akceptorowego: 10 lub 20 l; czas dozowania: dla 1000 ml - ok.30 s; objętość dozowania: 250ml ± 1% - 2000ml ± 1%; posiadać elektroniczną kontrolę funkcji typu: dozowanie, przygotowanie, czyszczenie; posiadać urządzenie do zdalnego napełniania pojemników do uwalniania zarówno w systemie otwartym jak i zamkniętym; posiadać samo kalibrujący się system z wbudowaną wagą precyzyjną do automatycznej kalibracji (nośność 6200 g, odczyt 0,1 g, złącze RS232) i drukarką igłową; wyposażone w 4 kółka z hamulcami, przystosowane do powierzchni twardych. Skanujący spektrofotometr UV-Vis z systemem pomiarowym z matrycą diodową, spełniający wymagania GLP, pracujący w zakresie spektralnym 190-1100 nm, umożliwiający używanie kuwet przepływowych o drodze optycznej do 10 mm oraz skan w pełnym zakresie widma w czasie 0,1 sekundy. Spektrofotometr powinien zawierać/spełniać następujące wymagania: źródło światła - lampa wolframowa (Vis) i lampa deuterowa (UV); szerokość pasma - 1 nm; światło rozproszone: < 1% T - przy 198 nm (dla 12 g/L KCl, wg metodyki TGA & BP/EP), < 0,05% T - przy 220 nm (dla 10 g/L NaI, wg metodyki ASTM), < 0,03% T - przy 370 nm (dla 50 mg/L NaNO2), dokładność długości fali: < ± 0,5 nm (wg NIST 2034), < ± 0,2 nm (przy 486 nm i 656,1 nm), powtarzalność długości fali < ± 0,02 nm; dokładność fotometryczna < 0,001 A/h (340 nm, 10 s SAT, po 1 h wygrzewania); stabilność linii bazowej < 0,001 A (RMS, 0,5s ślepa, 0,5s skan); wymiary/ciężar: do 200 x 350 x 600 mm (wys. x szer. x głęb.)/16,5 kg; posiadać gniazdo pomiarowe umożliwiające pomiar próbki w otwartej komorze pomiarowej zapewniającej montaż liniowego zmieniacza kuwet; liniowy, 8 pozycyjny zmieniacz kuwet standardowych i przepływowych, wyposażony w system termostatowania poprzez chłodzenie wodne w granicach 5 – 90 °C; zmieniacz automatycznie rozpoznawalny przez spektrofotometr i sterowany z poziomu oprogramowania; zmiana kuwet w czasie mniejszym niż 1s; zestawy po 8 szt. kuwet przepływowych z czarnego kwarcu o długościach drogi optycznej 1 mm i 10 mm wraz zestawem wężyków; 8 kanałową pompę perystaltyczną, sterowaną z poziomu oprogramowania spektrofotometru, z możliwością zmiany parametrów pompy i czasu opóźnienia, wyposażoną w z zestaw akcesoriów połączeniowych umożliwiających zastosowanie w spektrofotometrze do 8 szt. kuwet przepływowych jednocześnie; spektrofotometr musi współpracować z komputerem zewnętrznym; oprogramowanie sterujące pracą spektrofotometru pracujące w środowisku Windows; spełniające wymagania FDA 21 CFR Part 11 i wyposażone w moduł zbierania danych spektralnych w trakcie testów uwalniania prowadzonych w trybie on-line i umożliwiające opracowywanie wyników uwalniania, dodatkowo moduł zaawansowany umożliwiający: zdejmowanie i obróbka widm, wyświetlanie wyników w trybie: Abs, %T, logA, 1-4 pochodna, intensywność, %R, wyszukiwanie charakterystycznych punktów widma - maksimów i minimów, przejść przez zero, dowolnych punktów wcześniej ustalonych przez użytkownika, podstawowe operacje arytmetyczne na widmach; obliczanie pochodnych; praca przy stałej jak i kilku długościach fali; pomiary ilościowe z krzywymi kalibracji z podaniem równania krzywych, współczynników korelacji itp.; wbudowany arkusz kalkulacyjny umożliwiający wprowadzenie własnych równań, obliczeń oraz operacji matematycznych i statystycznych na uzyskanych wynikach; możliwość stworzenia wydruków w układzie wybranym przez użytkownika, z wprowadzeniem obiektów Windows z innych programów; możliwość prowadzenia analiz wieloskładnikowych; kwalifikacja IQ/OQ spektrofotometru i oprogramowania wraz z oryginalną dokumentacją. Zestaw komputerowy o minimalnych wymaganiach: procesor DualCore, 8 GB RAM, HDD min. 1 TB, nagrywarka DVD, 2 monitory LCD co najmniej 24” każdy, klawiatura, mysz optyczna, Windows 10 Pl Professional 64 bity, drukarka atramentowa kolorowa typu all-in-one. Oprogramowanie bazodanowe zgodne z wymogami GLP i FDA 21 CFR Part 11, sterujące całym zestawem (tj. współpracujące z pompą, kolektorem frakcji oraz obsługujące spektrofotometr), umożliwiające jednoczesne wykonanie testu uwalniania przy zastosowaniu co najmniej dwóch różnych szybkości przepływu, optymalizację metod uwalniania, wykonywanie obliczeń uwolnionej substancji aktywnej, eksport danych. Wymagana jest możliwość podłączenia aparatu do laptopa. Możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania w okresie gwarancji oraz płatnego po jej upływie. Dokumentacja techniczna, instrukcje obsługi wszystkich części wchodzących w skład zestawu (instrukcja obsługi w języku angielskim i dokładnie przetłumaczona instrukcja w języku polskim: po 1 egz.) świadectwa kalibracyjne przyrządów kontrolno-pomiarowych, dokumentacja kwalifikacji instalacyjnej (IQ), operacyjnej (OQ). |  |
| Ilość – 1 zestaw |  |
| Warunki realizacji zamówienia: urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, wymagane oznaczenie i certyfikat CE, instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim, termin dostawy – nie później niż 23.04.2018 roku, wniesienie, rozpakowanie, ustawienie, podłączenie zestawu do przygotowanych przyłączy - instalacja z wykonaniem kwalifikacji instalacyjnej (IQ), operacyjnej (OQ) zestawu oraz dokumentacją, certyfikat sprawdzenia przyrządu i protokolarne przekazanie sprzętu do eksploatacji, należy przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania przyrządu, szkolenie pracowników laboratorium w zakresie obsługi przyrządu i oprogramowania - 4 dni robocze, w tym 2 dni do 6 miesięcy od chwili uruchomienia przyrządu, bezpłatny przegląd serwisowy w okresie obowiązywania gwarancji wraz z częściami zamiennymi w razie niezbędnej wymiany. |  |
| Serwis po sprzedaży: wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji. |  |
| Gwarancja: minimum 24 miesiące, obejmująca min. coroczny przegląd techniczny produktu. |  |

Załącznik Nr 2

| …………………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) |  |  |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Dane techniczne oferowanego sprzętu

(Znak sprawy: RCZ_1.2/8/2018)

Część II zamówienia

Niniejszy załącznik stanowi jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zaoferowany przez Wykonawcę Zestaw do badania uwalniania substancji leczniczych metodami: koszyczkową, łopatkową, łopatki nad dyskiem (systemy transdermalne) i ekstrakcyjną (kremy/maści/żele) wg USP musi spełniać minimalne wymagania postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego” oraz zostać dostarczony na warunkach określonych poniżej. Wykonawca w kolumnie „Dane techniczne oferowanej aparatury badawczej” winien odnieść się do każdego z wymagań minimalnych postawionych przez Zamawiającego w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego”. Wykonawca określa też producenta/model oferowanego urządzenia.

Część II - Zestaw do badania uwalniania substancji leczniczych metodami: koszyczkową, łopatkową, łopatki nad dyskiem (systemy transdermalne) i ekstrakcyjną (kremy/maści/żele) wg USP.

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Dane techniczne oferowanej aparatury badawczej |
| --- | --- |
| Charakterystyka: Aparat zgodny z wymaganiami najnowszych wydań Farmakopei Amerykańskiej i Europejskiej oraz wytycznymi ASTM. Urządzenie wyposażone w zbiornik na wodę wytłaczany lub odlewany w całości z odpowiedniego polimeru, nie klejony, o pojemności do 17 l. Kontrola temperatury płynów do uwalniania – od 25 do 45 °C z dokładnością 0,1 °C. Przenośny czujnik temperatury umożliwiający kontrolę temperatury w łaźni wodnej i w poszczególnych naczyniach. Ogrzewanie płynu poprzez cyrkulator wodny zintegrowany z łaźnią wodną zapewniający utrzymanie równomiernej temperatury wody w naczyniach. Możliwość sterowania cyrkulatorem wodnym z poziomu oprogramowania łaźni. Mechanizm napędowy z mieszadłami ma być unoszony w pionie i opuszczany manualnie lub automatycznie z możliwością blokady pozycji na różnych wysokościach. Wewnętrzne oprogramowanie kontrolne urządzenia umożliwiające ochronę hasłem, definiowanie różnych poziomów użytkowników, zapis minimum 120 metod. Urządzenie wyposażone w jeden 5.4” wyświetlacz dotykowy umożliwiający programowanie i kontrolę wszystkich urządzeń składowych systemu oraz odczyt aktualnych parametrów pracy łaźni, tj. temperatury, obrotów, czasu. Aparat z wbudowanym portem USB umożliwiającym podłączenie zewnętrznego nośnika danych typu flash z możliwością zapisu na zewnętrzną pamięć wszystkich zdefiniowanych metod i parametrów wykonanych testów i danych logowania. Aparat wyposażony w wyjścia komunikacyjne: Ethernet, CAN, RS 232, D-sub. Aparat ma mieć możliwość tworzenia wydruków zapisanych metod i parametrów zarejestrowanych podczas testów (m. in. minimalna, maksymalna i średnia temperatura oraz obroty zarejestrowane podczas testów). Możliwość komunikacji aparatu z drukarką i wprowadzenia na wydrukach statusu aparatu, parametrów uwalniania, danych operatora. Funkcja wybudzania łaźni i programowanego, wcześniejszego ogrzewania do zadanej temperatury w określonym dniu/dniach i godzinie. Prosta wymiana łopatek na koszyczki i odwrotnie. Mechanizm pozwalający na jednoczesne wrzucanie tabletek oraz obciążników typu japońskiego do wszystkich naczyń jednocześnie bez konieczności podnoszenia pokrywy łaźni. Sygnalizacja dźwiękowa lub funkcja automatycznego zatrzymania pracy w przypadku awarii. Ilość stanowisk – 8, układ naczyń ułatwiający obserwowanie procesu uwalniania. Zabezpieczenie naczyń przed parowaniem płynów: urządzenie musi charakteryzować się minimalnym parowaniem wody ze zlewek nie większym niż 1 % na 24 h przy 37 °C. Urządzenie powinno być wyposażone w system pozycjonowania naczyń zawsze w tej samej pozycji. Urządzenie powinno być wyposażone w system automatycznego pozycjonowania łopatki/koszyczka na wysokości 25 +/- 2 mm od dna naczynia. Prędkość obrotów mieszadeł musi być programowalna w zakresie od 1 do 250 obr./min z dokładnością ±1 obr./min. System poboru próbek do przez próbniki umieszczone wewnątrz trzpienia łopatki lub koszyka jak i przez zestaw stacjonarnych próbników/kaniul próbkujących dla każdego stanowiska z opcją manualnej regulacji głębokości zanurzenia (aparat ma posiadać możliwość ustawienia różnej głębokości zanurzenia próbników przy poborach próbki). System poboru próbek – aparat przygotowany do poboru próbek za pomocą pompy perystaltycznej podłączonej do spektrofotometru i prowadzenia testów w trybie on-line; możliwość kierowania próbki bezpośrednio do kuwet przepływowych spektrofotometru skąd próbka może być zawracana do naczyń aparatu. Próbniki i linie poboru próbek wykonane z materiałów kwasoodpornych oraz odpornych na działanie środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów). Wysokość próbkowania ustawiana w standardowych naczyniach pomiędzy 500ml i 1000ml płynu. 8 szt. koszyczków ze stali nierdzewnej z dołączonym certyfikatem zgodności z EP/USP i ASTM, umożliwiających pobór próbek przez próbniki umieszczone wewnątrz trzpienia. 8 szt. łopatek ze stali nierdzewnej z dołączonym certyfikatem zgodności z EP/USP i ASTM, umożliwiających pobór próbek przez próbniki umieszczone wewnątrz trzpienia. 8 szklanych naczyń ze szkła przezroczystego o poj. do 1200 ml płynu z przypisanymi numerami seryjnymi oraz certyfikatem zgodności z EP/USP i ASTM, z systemem szybkiego montażu oraz autocentrowania i wypoziomowania naczynia. 8 szklanych naczyń ze szkła oranżowego o poj. do 1200 ml płynu z przypisanymi numerami seryjnymi oraz certyfikatem zgodności z EP/USP i ASTM, z systemem szybkiego montażu oraz autocentrowania i wypoziomowania naczynia; Zestaw aparatu nr 5 wg USP (łopatka nad dyskiem) do badania uwalniania z systemów transdermalnych – tzw. watchglass sandwich assembly, 17 mesh screen – do zainstalowania na 8 stanowiskach. Zestaw 8 szt. obciążników typu japońskiego na kapsułki, z odpowiednim certyfikatem zgodności z JP. 6 szt. łopatek ze stali nierdzewnej do naczyń o małej objętości (do 200 ml) umożliwiających pobór próbek przez próbniki umieszczone wewnątrz trzpieni. 6 szklanych naczyń o małej objętości (do 200 ml) ze szkła przezroczystego z okrągłodennym dnem i z przypisanymi numerami seryjnymi oraz z systemem szybkiego montażu oraz autocentrowania i wypoziomowania naczynia. 6 szt. kompatybilnych naczyń o małej objętości (150 ml lub 200 ml) ze szkła przezroczystego z płaskim dnem i systemem szybkiego montażu oraz autocentrowania naczynia. 6 szt. teflonowych komór ekstrakcyjnych do testów transdermalnych form półstałych wg USP <1724> o średnicy otworu 15 mm dla membran o średnicy 25 mm, dedykowanych do naczyń o małej objętości z płaskim dnem (150 lub 200 ml), wyposażonych w adapter montażowy. Aparat ma umożliwiać automatyczny pobór próbek z naczyń standardowych jak i naczyń o małej objętości przez próbniki umieszczone wewnątrz trzpienia. Możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania w okresie gwarancji oraz płatnego po jej upływie. Możliwość opcjonalnej współpracy on-line łaźni ze spektrofotometrem UV/Vis. Możliwość opcjonalnego wyposażenia aparatu w późniejszym czasie w system automatycznego pobierania i kolekcjonowania próbek (kolektor frakcji) o następujących minimalnych wymaganiach: urządzenie ma współpracować on-line z ośmio (8) stanowiskową łaźnią i być przez nią sterowane; pobieranie próbek ma się odbywać przy zastosowaniu pompy tłokowej lub strzykawkowej z funkcją programowalnej prędkości poruszania się tłoków ilość pobranych próbek powinna wynosić minimum 240 (30 punktów czasowych; 2 statywy); minimalna objętość pobranej próbki ma wynosić co najmniej 0,1 ml objętość próbkowania ma być co najmniej w zakresie 0,1 - 12 ml. Dokumentacja kwalifikacyjna z rozszerzonym sprawdzeniem mechanicznym, tj. plany i raporty IQ i OQ zgodne z wymaganiami ASTM, pozwalające na zrezygnowanie z testów PVT na tabletkach prednizonu. Komplet dokumentacji technicznej wraz z instrukcją obsługi wydane w języku polskim i angielskim (wersja elektroniczna i papierowa). |  |
| Ilość – 1 zestaw |  |
| Warunki realizacji zamówienia: urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, wymagane oznaczenie i certyfikat CE, instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim, termin dostawy – nie później niż 23.04.2018 roku, wniesienie, rozpakowanie, ustawienie, podłączenie zestawu do przygotowanych przyłączy - instalacja z wykonaniem kwalifikacji instalacyjnej (IQ), operacyjnej (OQ) wraz z dokumentacją, certyfikat sprawdzenia przyrządu i protokolarne przekazanie sprzętu do eksploatacji, należy przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania przyrządu – przekazanie procedur opisujących sposób utrzymania sprawności i konserwacji urządzenia, szkolenie pracowników laboratorium w zakresie obsługi przyrządu i oprogramowania - 4 dni robocze, w tym 2 dni do 6 miesięcy od chwili uruchomienia przyrządu, bezpłatny przegląd serwisowy w okresie obowiązywania gwarancji wraz z częściami zamiennymi w razie niezbędnej wymiany. |  |
| Serwis po sprzedaży: wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji. |  |
| Gwarancja: minimum 24 miesiące, obejmująca min. coroczny przegląd techniczny produktu. |  |